operatoriem, kuri veic darbības ar lineārajiem paātrinātājiem medicīnā

| Nr. | FAKTU KONSTATĀCIJA |  | PAPILDINFORMĀCIJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Telpas |  |  |  |
| 1. | Darbības veiktas atbilstoši telpu plānam | ir nav |  |
| 2. | Radiācijas brīdinājuma zīmes pie kontroles un pārraudzības zonām | ir nav |  |
| 3. | Ierobežota piekļuve nepiederošām personām kontroles zonā | ir nav |  |
| 4. | Gaismas signāls ārpus paātrinātāja telpas brīdī, kad jonizējošais starojums ir ieslēgts, ir darba kārtībā | ir nav |  |
| 5. | Gaismas signāls paātrinātāja telpā brīdī, kad jonizējošais starojums ir ieslēgts, ir darba kārtībā | ir nav |  |
| 6. | Divi durvju drošības slēdži darba kārtībā | ir nav |  |
| 7. | Avārijas situāciju pogas (gan pie darbiniekiem, gan pacientiem) | ir nav |  |
| 8. | Durvju atvēršanas mehānisms avārijas gadījumiem ir darba kārtībā | ir nav |  |
| 9. | Iespēja darbiniekiem redzēt pacientu (vismaz divas kameras) ir darba kārtībā | ir nav |  |
| 10. | Iespēja dzirdēt pacientu ir darba kārtībā | ir nav |  |
| 11. | Iespēja sarunāties ar pacientu ir darba kārtībā | ir nav |  |
| 12. | Drošs veids mēriekārtu kabeļu izvilkšanai ārpus paātrinātāja telpas ir darba kārtībā | ir nav |  |
| 13. | Nepārprotama un nepārtraukta indikācija uz pults par jonizējošā starojuma veidu | ir nav |  |
| 14. | Nepārprotama un nepārtraukta indikācija uz pults par jonizējošā starojuma enerģiju | ir nav |  |
| 15. | Nepārprotama un nepārtraukta indikācija uz pults par primārā kūļa modifikatoriem (t.sk.filtriem) | ir nav |  |
| 16. | Nepārprotama un nepārtraukta indikācija uz pults par attālumu līdz pacientam | ir nav |  |
| 17. | Nepārprotama un nepārtraukta indikācija uz pults par apstarojamā lauka izmēru | ir nav |  |
| 18. | Nepārprotama un nepārtraukta indikācija uz pults par kūļa orientāciju | ir nav |  |
| 19. | Iespēja drošā veidā atbrīvot pacientu un vēlāk turpināt starošanas plānu elektrības pazušanas gadījumā | ir nav |  |
| Darbu vadītājs |  |  |  |
| 20. | Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav |  |
| 21. | Darbu vadītājam iegūta kvalifikācija un izglītība atbilstoši prasībām | ir nav |  |
| 22. | Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo 5 gadu laikā | ir nav |  |
| 23. | Darbu vadītājam veikta speciāla apmācība par lietošanā esošo lineāro paātrinātāju starošanas tehniku | ir nav |  |
| 24. | Darbu vadītājam pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem atbilstoši prasībām | ir nav |  |
| 25. | Darbu vadītājs ir tieši iesaistīts darbību veikšanā ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav |  |
| Darbinieki |  |  |  |
| 26. | Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav |  |
| 27. | Veikts izvērtējums darbinieku iedalīšanai kategorijās | ir nav |  |
| 28. | Darbinieki iedalīti A kategorijā | ir nav |  |
| 29. | Darbinieki iedalīti B kategorijā | ir nav |  |
| 30. | Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | ir nav |  |
| 31. | Darbinieku izglītība ir atbilstoša prasībām | ir nav |  |
| 32. | Darbiniekiem veikta speciāla apmācība par lietošanā esošo lineāro paātrinātāju starošanas tehniku (teorētiski un praktiski) | ir nav |  |
| 33. | Darbiniekiem obligātā veselības pārbaude veikta atbilstoši kategorijai | ir nav |  |
| 34. | Individuālo dozimetru maiņa veikta atbilstoši kategorijai | ir nav |  |
| 35. | Darbinieku saņemto dozu uzskaite veikta un darbinieki ar saņemtajām dozām ir iepazīstināti | ir nav |  |
| 36. | Darbinieku saņemtās dozas pēdējā gada laikā ir zemākas par kategorijai noteikto limitu | ir nav |  |
| 37. | Medicīnas fiziķu skaits atbilstošs Ministru kabineta noteikumos Nr.482 noteiktajām medicīnas fiziķu darba slodzēm | ir nav |  |
| Iekārtu pārbaudes |  |  |  |
| 38. | Iekārtu tehnisko parametru novērtēšana veikta (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.4821 3.pielikuma 2.tabulai) | ir nav |  |
| 39. | Iekārtu elektrodrošības pārbaude veikta | ir nav |  |
| 40. | Darba vietas monitorings veikts | ir nav |  |
| 41. | Iekārtu tehniskās apkopes veiktas | ir nav |  |
| 42. | Izstrādāta lineāro paātrinātāju tehnisko parametru kvalitātes kontroles procedūra | ir nav |  |
| 43. | Iekārtu tehnisko parametru kvalitātes kontroles mērījumi veikti (atbilstoši kvalitātes kontroles procedūrai) | ir nav |  |
| Terapijas veikšana |  |  |  |
| 44. | Veikta korekta pacientu identifikācija | ir nav |  |
| 45. | Pacientu pozicionēšana saskaņā ar apstiprināto kārtību, nodrošinot ārsta, radiologa asistenta un medicīnas fiziķa iesaisti nepieciešamā apjomā | ir nav |  |
| 46. | Pacientu terapijā tiek izmantotas visas operatoram pieejamās starošanas tehnikas | ir nav |  |
| 47. | Izstrādāta procedūra visām lietošanā esošajām starošanas tehnikām pacientu staru terapijai (t. sk., attiecībā uz pacientu dozu plānošanu un verifikāciju) | ir nav |  |
| 48. | Dozimetrijas iekārtas ir kalibrētas | ir nav |  |
| 49. | Dozimetrijas mērījumi veikti visiem starojuma avotiem | ir nav |  |
| 50. | Dozimetriskās staru terapijas plāns tiek verificēts | ir nav |  |
| 53. | Nodrošināts, ka radioterapeitiskā manipulācijā katram pacientam medicīnas fiziķis vai fizikas tehniķis sagatavo medicīniskās apstarošanas plānu, kuru pārbauda cits medicīnas fiziķis vai medicīnas fizikas eksperts | ir nav |  |
| 54. | Nodrošināts, ka radioterapeitisko plānu apstiprina radiologs terapeits | ir nav |  |
| 55. | Medicīniskās apstarošanas plānā skaidri redzama kopējā jonizējošā starojuma doza medicīniskās apstarošanas objektā, apkārtējos audos un pret jonizējošo starojumu jutīgajos orgānos | ir nav |  |
| 56. | Medicīniskās apstarošanas plānā skaidri redzama medicīniskās apstarošanas topogrāfiskā shēma | ir nav |  |
| 57. | Medicīniskās apstarošanas plānā skaidri redzama informācija par lineāru paātrinātāju, jonizējošā starojuma veidu un enerģiju, apstarojamā lauka ģeometriskajiem parametriem, lauka modifikatori, monitorvienības un citi apstarojamā lauka parametri | ir nav |  |
| 58. | Medicīniskās apstarošanas plānā skaidri redzama informācija par medicīniskās apstarošanas frakciju skaitu, jonizējošā starojuma dozas jaudu un laiku katrā apstarošanas frakcijā | ir nav |  |

| Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 59. | Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma saskaņota ar VVD RDC un aktualizēta | ir nav |  |
| Instrukcija |  |  |  |
| 60. | Instrukcija radiācijas drošībā | ir nav |  |
| 61. | Instruktāžas radiācijas drošībā darbiniekiem (ne retāk kā reizi gadā) | ir nav |  |
| Klīniskais audits |  |  |  |
| 62. | Klīniskais audits veikts pēdējo piecu gadu laikā (iekšējs vai ārējs audits, ārējā audita veicēji). | ir nav |  |
| 63. | Nodrošināta dalība IAEA/WHO Postal Dose Audit Service programmā | ir nav |  |
| Neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumi |  |  |  |
| 64. | Iekšējā neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu reģistrēšanas sistēma | ir nav |  |
| 65. | Kritēriji neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu reģistrēšanai | ir nav |  |
| 66. | Tiek izmantota starptautiskā SAFRON sistēma | ir nav |  |
| 67. | Pacienti tiek informēti par negadījumu un instruēti par turpmāko rīcību | ir nav |  |
| 68. | Analizēti notikušās neplānotās apstarošanas vai radiācijas negadījumi | ir nav |  |
| Citas prasības |  |  |  |
| 69. | Operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu iesniegts | ir nav |  |

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta  noteikumi Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā"

Starptautiskās atomenerģijas aģentūras un Pasaules veselības organizācijas veidota dozimetrijas programma, kurā notiek lineārā paātrinātāja staru kūļa kalibrācijas validēšana. Programma ir brīvprātīga.

SAFRON – Starptautiskās atomenerģijas aģentūras brīvprātīgā ziņošanas sistēma par radioterapijas incidentiem attiecībā uz onkoloģijas pacientiem