operatoriem, kuri veic darbības ar lineārajiem paātrinātājiem medicīnĀ

| Nr. | FAKTU KONSTATĀCIJA |  | PAPILDINFORMĀCIJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbības tiek veiktas atbilstoši licencē norādītajam | jā nē |  |
| Telpas |  |  |  |
| 2. | Darbības tiek veiktas atbilstoši telpu plānam | jā nē |  |
| 3. | Radiācijas brīdinājuma zīmes izvietotas pie kontroles un pārraudzības zonām | jā nē |  |
| 4. | Ierobežota piekļuve nepiederošām personām kontroles zonā | jā nē |  |
| 5. | Gaismas signāls ārpus paātrinātāja telpas brīdī, kad jonizējošais starojums ir ieslēgts, ir darba kārtībā | jā nē |  |
| 6. | Gaismas signāls paātrinātāja telpā brīdī, kad jonizējošais starojums ir ieslēgts, ir darba kārtībā | jā nē |  |
| 7. | Divi durvju drošības slēdži ir darba kārtībā | jā nē |  |
| 8. | Ir avārijas situāciju pogas (gan pie darbiniekiem, gan pacientiem) | jā nē |  |
| 9. | Durvju atvēršanas mehānisms avārijas gadījumiem ir darba kārtībā | jā nē |  |
| 10. | Iespēja darbiniekiem redzēt pacientu (vismaz divas kameras) ir darba kārtībā | jā nē |  |
| 11. | Iespēja dzirdēt pacientu ir darba kārtībā | jā nē |  |
| 12. | Iespēja sarunāties ar pacientu ir darba kārtībā | jā nē |  |
| 13. | Drošs veids mēriekārtu kabeļu izvilkšanai ārpus paātrinātāja telpas ir darba kārtībā | jā nē |  |
| 14. | Nepārprotama un nepārtraukta indikācija uz pults par jonizējošā starojuma veidu | jā nē |  |
| 15. | Nepārprotama un nepārtraukta indikācija uz pults par jonizējošā starojuma enerģiju | jā nē |  |
| 16. | Nepārprotama un nepārtraukta indikācija uz pults par primārā kūļa modifikatoriem (t.sk.filtriem) | jā nē |  |
| 17. | Nepārprotama un nepārtraukta indikācija uz pults par attālumu līdz pacientam | jā nē |  |
| 18. | Nepārprotama un nepārtraukta indikācija uz pults par apstarojamā lauka izmēru | jā nē |  |
| 19. | Nepārprotama un nepārtraukta indikācija uz pults par kūļa orientāciju | jā nē |  |
| 20. | Iespēja drošā veidā atbrīvot pacientu | jā nē |  |
| 21. | Iespēja vēlāk turpināt starošanas plānu elektrības pazušanas gadījumā | jā nē |  |
| Darbu vadītājs |  |  |  |
| 22. | Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 23. | Darbu vadītāja iegūtā izglītība atbilst prasībām | jā nē |  |
| 24. | Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā ir veikta pēdējo 5 gadu laikā | jā nē |  |
| 25. | Darbu vadītājam veikta speciāla apmācība par lietošanā esošo lineāro paātrinātāju starošanas tehniku teorētisko apgūšanu | jā nē |  |
| 26. | Darbu vadītājam pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem atbilstoši prasībām | jā nē |  |
| 27. | Darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| Darbinieki |  |  |  |
| 28. | Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 29. | Veikts izvērtējums darbinieku iedalīšanai kategorijās | jā nē |  |
| 30. | Darbinieki iedalīti A kategorijā | jā nē |  |
| 31. | Darbinieki iedalīti B kategorijā | jā nē |  |
| 32. | Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | jā nē |  |
| 33. | Darbinieku izglītība atbilst prasībām | jā nē |  |
| 34. | Darbiniekiem veikta speciāla apmācība par lietošanā esošo lineāro paātrinātāju starošanas tehniku teorētisko un praktisko apgūšanu | jā nē |  |
| 35. | Darbiniekiem obligātā veselības pārbaude veikta atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
| 36. | Individuālo dozimetru maiņa veikta atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
| 37. | Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas ir visiem darbiniekiem | jā nē |  |
| 38. | Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu regulāra aizpildīšana tiek veikta | jā nē |  |
| 39. | Darbinieku saņemtās dozas pēdējā gada laikā nepārsniedz kategorijai noteikto limitu | jā nē |  |
| 40. | Medicīnas fiziķu skaits atbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.482 noteiktajām medicīnas fiziķu darba slodzēm | jā nē |  |
| Iekārtu pārbaudes |  |  |  |
| 41. | Iekārtu tehnisko parametru novērtēšana ir veikta (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.4821 3.pielikuma 2.tabulai) | jā nē |  |
| 42. | Iekārtu elektrodrošības pārbaude ir veikta | jā nē |  |
| 43. | Darba vietas monitorings ir veikts (tai skaitā neitronu starojuma mērījumi, ja iekārtu darbina pie 10 MV un vairāk) | jā nē |  |
| 44. | Iekārtu tehniskās apkopes tiek veiktas | jā nē |  |
| 45. | Izstrādāta lineāro paātrinātāju tehnisko parametru kvalitātes kontroles procedūra (visām lietošanā esošajām starošanas tehnikām, piem., 3D, IMRT, VMAT, SBRT, SRS, iekļaujot informāciju par IGRT)) | jā nē |  |
| 46. | Iekārtu tehnisko parametru kvalitātes kontroles mērījumi tiek veikti (atbilstoši kvalitātes kontroles procedūrai) | jā nē |  |
| Terapijas veikšana |  |  |  |
| 47. | Pacientu identifikācija tiek veikta | jā nē |  |
| 48. | Pacientu pozicionēšanu darbinieki veic saskaņā ar apstiprināto kārtību, nodrošinot ārsta, radiologa asistenta un medicīnas fiziķa iesaisti nepieciešamā apjomā | jā nē |  |
| 49. | Pacientu terapijā tiek izmantotas visas operatoram pieejamās starošanas tehnikas (piem., 3D, IMRT, VMAT, SBRT, SRS starošanas tehnikas, norādot par IGRT lietošanu) | jā nē |  |
| 50. | Izstrādāta procedūra visām lietošanā esošajām starošanas tehnikām pacientu staru terapijai (t. sk., attiecībā uz pacientu dozu plānošanu un verifikāciju) | jā nē |  |
| 51. | Dozimetriskās staru terapijas plāns tiek verificēts | jā nē |  |
| 52. | Dozimetrijas mērījumi tiek veikti katra pacienta plānam | jā nē |  |
| 53. | Dozimetrijas iekārtas tiek kalibrētas | jā nē |  |
| 54. | Radioterapeitiskā manipulācijā katram pacientam medicīnas fiziķis vai fizikas tehniķis sagatavo medicīniskās apstarošanas plānu, kuru pārbauda cits medicīnas fiziķis vai medicīnas fizikas eksperts | jā nē |  |
| 55. | Medicīniskās apstarošanas plānu apstiprina radiologs terapeits | jā nē |  |
| 56. | Medicīniskās apstarošanas plānā skaidri redzama kopējā jonizējošā starojuma doza medicīniskās apstarošanas objektā, apkārtējos audos un pret jonizējošo starojumu jutīgajos orgānos | jā nē |  |
| 57. | Medicīniskās apstarošanas plānā skaidri redzama medicīniskās apstarošanas topogrāfiskā shēma | jā nē |  |
| 58. | Medicīniskās apstarošanas plānā skaidri redzama informācija par lineāro paātrinātāju, jonizējošā starojuma veidu un enerģiju, apstarojamā lauka ģeometriskajiem parametriem, lauka modifikatoriem, monitorvienībām un citiem apstarojamā lauka parametriem | jā nē |  |
| 59. | Medicīniskās apstarošanas plānā skaidri redzama informācija par medicīniskās apstarošanas frakciju skaitu, jonizējošā starojuma dozas jaudu un laiku katrā apstarošanas frakcijā | jā nē |  |
| Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma |  |  |  |
| 60. | Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma ir aktuāla, un saskaņota ar VVD RDC | jā nē |  |
| Instrukcija |  |  |  |
| 61. | Instrukcija radiācijas drošībā ir izstrādāta, apstiprināta un atbilst faktiskai situācijai | jā nē |  |
| 62. | Instruktāžas radiācijas drošībā darbiniekiem tiek veiktas ne retāk kā reizi gadā | jā nē |  |
| Klīniskais audits |  |  |  |
| 63. | Klīniskais audits veikts pēdējo piecu gadu laikā Veiktie audita pasākumi, piemēram: izvērtēta radioterapijas infrastruktūra; izvērtēta lineāro paātrinātāju tehnisko parametru kvalitātes kontroles procedūra; izvērtēta procedūra pacientu staru terapijai (t. sk., attiecībā uz pacientu dozu plānošanu un verifikāciju); izvērtēti radiācijas drošības pasākumi; izvērtēta radioterapijas darbinieku apmācības programma atbilstoši darba uzdevumiem | jā nē |  |
| 64. | Piedalās IAEA/WHO Postal Dose Audit Service programmā | jā nē |  |
| Neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumi |  |  |  |
| 65. | Iekšējā neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu ziņošanas sistēma ir izveidota | jā nē |  |
| 66. | Kritēriji neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu reģistrēšanai ir izstrādāti un tiek izmantoti | jā nē |  |
| 67. | Starptautiskā SAFRON sistēma tiek izmantota | jā nē |  |
| 68. | Pacienti tiek informēti par negadījumu un instruēti par turpmāko rīcību | jā nē |  |
| 69. | Notikušie neplānotās apstarošanas vai radiācijas negadījumi tik analizēti | jā nē |  |
| Citas prasības |  |  |  |
| 70. | Jonizējošā starojuma avotu fiziskā aizsardzība tiek nodrošināta | jā nē |  |
| 71. | Operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu ir iesniegts | jā nē |  |
| 72. | Papildus informācija |  |  |

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta  noteikumi Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā"

Starptautiskās atomenerģijas aģentūras un Pasaules Veselības organizācijas veidota dozimetrijas programma, kurā notiek lineārā paātrinātāja staru kūļa kalibrācijas validēšana. Programma ir brīvprātīga.

SAFRON – Starptautiskās atomenerģijas aģentūras brīvprātīgā ziņošanas sistēma par radioterapijas incidentiem attiecībā uz onkoloģijas pacientiem